## FSM压电偏摆镜安装操作说明

1. 安全指南

压电偏摆镜采用最先进的技术和安全标准设计而成，为了您的自身安全及产品的正确使用，使用时请注意以下几点：

温度改变和压力都会给压电驱动器充电，与控制器断开连接的一段时间压电驱动器也会保持带电状态，所以操作者在使用时要注意：

· 不要擅自拆卸压电偏摆镜；

· 在安装以前给压电偏摆镜进行放电，这个可以通过和控制器连接实现；

· 在操作过程中不要拔出控制器；

· 使用前首先检查本产品的连接线是否完好，产品及控制器是否进行了有效的接地保护, 操作过程中应严格规范操作，上电后不要用手触碰产品（最高可达150V 电压），以防发生危险。

为了防止不当操作对产品造成损坏，使用时应注意以下几点：

· 压电偏摆镜尽量在无尘、无油、无润滑剂的环境中使用；

· 由于产品采用柔性结构设计，建议负载不要超过本产品的承载能力，装载时注意扭力不要过大，不要撬或扭转负载面，以免损伤结构；

· 长期使用建议使用电压范围为0~120V；

· 请勿对产品进行拆解，以免造成产品损坏；

· 避免拉伸和弯曲电缆接口，防止对电缆造成损坏；

· 使用我公司提供的专用电缆连接压电偏摆镜和控制器；

· 不能随便使用电缆延长线，如需要更长电缆请联系我司客服。

2. 安装及操作

安装与注意事项

安装前首先要进行安全检查，如连接线有无破损、断线，驱动电源有无接地保护等。安装示意图如下所示：

安装示意图

1、粘贴镜片前先清洁镜片粘贴平面，镜片粘贴后等待一段时间后再进行固定安装，也可以选用镜片转接架，如图所示；

镜片粘接剂及镜片转接架

2、选用M3 螺钉固定安装，也可通过转接方式进行偏摆镜的安装。安装前先清洁安装支架， 也可以联系我们选择合适的转接方式进行安装；

3、将产品固定在安装平面上或者通过相关工装固定在安装平面上，注意相关转镜产品如要进行其他放置（如侧置、斜置等）请咨询我司客服。

转接方式

4、连接接地保护，如下图所示；

接地保护示意图

5、将压电偏摆镜的连接线与控制器连接起来；

LEMO 连接头接线方式如下图所示：

连接头示意

安装注意事项：

· 不要磕碰产品运动部分，防止柔性铰链变形影响运动精度，甚至损坏产品；

· 柔性铰链缝隙中不要滴入镜片粘结剂，也不要有其他物体阻碍运动，以免影响精度或损坏设备；

柔性铰链示意图

· 请选择合适的螺钉进行固定连接，防止安装不牢，偏摆镜脱落摔伤，造成永久性破坏。整个安装、操作过程中注意规范操作，学员请在专业人士的指导下进行相关操作。加载

安装镜片负载时确保质量小于偏摆镜最大承载，尽量将镜片安装在运动面中心位置。负载的正确放置方式如下图所示：

负载加在工作台的台面中心

对于产品的保护我们不建议负载过高，如必须采用较高的负载请适当减小负载重心位置，错误放置方式如下图所示：

尽量不要让负载重心远远超过活动平台

禁止将负载加载在运动台的一侧，这会对产品造成严重的破坏，如下图所示：

禁止加载较长负载且加在活动台的一侧

注意事项：

· 安装镜片转接架时，扭矩不要太大，以免损伤机构；

· 避免拉伸电缆和弯曲电缆；

· 使用我公司提供的专用电缆连接压电偏摆镜和控制器；

· 不要擅自延长电缆，如需更长电缆请联系我司客服。

操作

电源启动之前请再次确认以下信息：

· 偏摆镜已经接地保护；

· 使用环境符合产品工作环境要求；

· 固定螺钉必须拧紧；以上信息确定以后进行控制器相关操作：

- 操作前请仔细阅读用户所选用的控制器用户手册，然后再启动控制器；

- 先对控制器置零设置；

- 检查无异常现象后，根据需求输入电压值（键盘或模拟控制）；

- 可在压电陶瓷额定电压范围内（0~120V，最大不要超过150V）正常工作；

- 使用完毕后请进行电压清零操作；请在操作中放轻脚步，不要磕碰产品，以免影响产品使用甚至损坏产品。产品自身的分辨率是没有限制的，分辨率取决于产品控制器的性能，为了更好的达到台体的运动精度，推荐使用我公司的配套产品控制器。控制器的具体操作方法请参照控制器使用手册，确保能够正确操作以后再进行相关操作。

注意事项：

· 操作过程中不要移除接地保护，如果需要暂时移除，再次启动前请重新连接好接地保护；

· 驱动电压不要超过偏摆镜允许的最大电压；

· 使用过程中如果出现异常响动或者振荡，则立即关闭电源检查参数设置。

芯明天科技，专业提供压电纳米运动与控制系统解决方案！